ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από τα στοιχεία της επικύρωσης για την καμπύλη αναφοράς της μεθόδου μπορούν να υπολογισθούν τα (θεωρητικά) όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να επαληθεύονται με παρασκευή  ενισχυμένων δειγμάτων στα επίπεδα LOD και LOQ.

Έστω ότι η εξίσωση παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων καμπύλης αναφοράς που σχηματίσθηκε από ενισχυμένα δείγματα σε χαμηλές συγκεντρώσεις  είναι η εξής:

Pi = 250(±36) + 1,257(±0,081) x103 . Ci (μg/g)

Sy/x = 41, r = 0,9997

H %RSD του σήματος λευκού δείγματος (blank)  με μέση τιμή σήματος 263 ήταν 14%.

Να υπολογισθεούν τα όρια ανίχνευσης (LOD) της μεθόδου με όλους τους δυνατούς τρόπους:

- Από την τυπική απόκλιση της τομής (±36):

Το LOD θα εμφανίζει σήμα 250 + (3,3 x 36) = 369

Οπότε από την εξίσωση προκύπτει συγκέντρωση:

LOD = (369 – 250) / 1,257x 103 = 0,095 μg/g.

ή απλούστερα:

LOD = (3,3 x 36) / 1,257x 103 = 0,095 μg/g.

2) Από την τυπική απόκλιση των υπολοίπων Sy/x = 41:

# LOD = (3,3 x 41) / 1,257x 103 = 0,108 μg/g.

3) Από την τυπική απόκλιση του λευκού δείγματος (blank):

Sblanc = 263 x (14/100) = 36,8

LOD = (3,3 x 36,8) / 1,257x 103 = 0,097 μg/g.

Οι τρεις τιμές είναι πρακτικά ίσες.