## Slide 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ενότητα 2: Τεχνικές ποσοτικοποίησης
Κουππάρης Μιχαήλ
Τμήμα Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

## Slide 2: ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Επιλογή Μεθόδου – Βελτιστοποίηση – Επαλήθευση – Επικύρωση.
Δειγματοληψία – Προετοιμασία δείγματος.
Μέτρηση αναλυτικής παραμέτρου (σήματος).
Συλλογή δεδομένων – Στατιστική επεξεργασία.
Μετατροπή σήματος σε χημική πληροφορία.
Μετατροπή χημικής πληροφορίας σε πληροφορία χρήστη.

## Slide 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ογκομετρική ανάλυση
Σταθμική ανάλυση
ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ηλεκτροχημικές
Φασματοχημικές
Χρωματογραφικές
Διάφορες (ανοσοχημικές, ραδιοχημικές, κλπ.)

## Slide 4: ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Παραγωγή σήματος – φορέα αναλυτικής πληροφορίας / τροποποίηση σήματος πηγής οργάνου από δείγμα.
Ανίχνευση σήματος με μεταλλάκτη (μετατροπή φυσικού ή φυσικοχημικού σήματος σε ηλεκτρικό σήμα).
Ενίσχυση σήματος και τροποποίηση (απαλλαγή θορύβων)
Παρουσίαση απόλυτης ή σχετικής τιμής σήματος με μεταλλάκτη εξόδου (αναλογικό ή ψηφιακό όργανο μέτρησης, καταγραφέας, ολοκληρωτής).

## Slide 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (CALIBRATION)
Σημαντικότερο στάδιο χημικής ανάλυσης.
Επιτυχία αξιόπιστων αποτελεσμάτων απαιτεί καλή διαδικασία βαθμονόμησης.
Εκτός ελάχιστων περιπτώσεων αναλυτικών τεχνικών (σταθμική ανάλυση – κουλομετρία), όλες οι άλλες αναλυτικές τεχνικές παρέχουν ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ αναλυτικής παραμέτρου (σήμα) y.
Απαιτείται βαθμονόμηση για τον υπολογισμό συγκεντρώσεως του αναλύτη.
Απαιτείται αναμφισβήτητη εμπειρική ή θεωρητική σχέση μεταξύ αναλυτικής παραμέτρου (σήματος) και συγκεντρώσεως ή ποσότητας x. Η σχέση αυτή είναι η αναλυτική συνάρτηση ή συνάρτηση βαθμονόμησης (calibration function): y = g(x)

## Slide 6: Παραδείγματα συναρτήσεων βαθμονόμησης:
Ποτενσιομετρία (Εξίσωση Nernst):
E (δυναμικό) = Eσταθ + S log α = E’σταθ + S log c
Πολαρογραφία (Εξίσωση ρεύματος διαχύσεως Ilkovic):
Id (ρεύμα διαχύσεως) = 708 n D1/2 C m2/3 t1/6 = k C.
Φασματοφωτομετρία (Νόμος Lambert – Beer):
Α (απορρόφηση) = ε b c
Φθορισμομετρία:
F (ισχύς φθορισμού) = 2,3 Φ P0 ε b c = k c
Φλογοφασματομετρία εκπομπής:
P (ισχύς εκπεμπ. ακτινοβολίας) = k c
Υγρo- και αεριο-χρωματογραφία:
Α (εμβαδόν κορυφής) = k c
Ανοσοχημική τεχνική:
Logit y = a + log C, όπου logit y = ln [y/(1-y)] και y = B/B0 (B: σήμα προτύπου, Β0: σήμα
μηδενικού προτύπου)

## Slide 7: ΛΗΨΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
Προσαρμογή (fitting) ενός κατάλληλου μαθηματικού μοντέλλου στα πειραματικά δεδομένα ( σήμα y – συγκέντρωση C).
Πλέον εύχρηστη συνάρτηση βαθμονόμησης είναι γραμμική (linear), διέρχεται από την αρχή των αξόνων (origin) και είναι εφαρμόσιμη σε ευρεία δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων.
Στην πράξη εμφανίζονται αποκλίσεις από ιδανική γραμμή βαθμονόμησης. Παραδείγματα:
Αποκλίσεις νόμου Beer (πυκνά διαλύματα, χημική ισορροπία σωματιδίων, παράσιτη ακτινοβολία).
Καμπύλωση στην ποτενσιομετρία ιοντικών αισθητήρων σε πυκνές συγκεντρώσεις)
Καμπύλωση στη φλογοφωτομετρία λόγω αυτοαπορρόφησης.
Για την πλειονότητα των αναλυτικών τεχνικών, χρησιμοποιείται η γραμμική εξίσωση βαθμονόμησης:
y = a + b x
όπου y = αναλυτικό σήμα, x = συγκέντρωση προτύπων, a = τομή στον άξονα
των y και b = κλίση.

## Slide 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑΣ (calibration curve)
Εάν είναι γραμμική ή όχι και εάν όχι ποιάς μορφής είναι.
Ποια είναι η καλύτερη ευθεία που πρέπει να χαραχθεί;
Ποια είναι η γραμμική περιοχή (περιοχή εργασίας);
Ποιο είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης των παραμέτρων της τομής και της κλίσεως της ευθείας;
Ποιο είναι το σφάλμα και τα όρια εμπιστοσύνης στην προσδιοριζόμενη συγκέντρωση του αγνώστου που λαμβάνεται από την καμπύλη βαθμονόμησης;
Στη βαθμονόμηση χρησιμοποιείται η μονοπαραμετρική παλινδρόμηση ή προσαρμογή (univariate regression), που σημαίνει ότι οι μετρούμενες τιμές του αναλυτικού σήματος εξαρτώνται από μία μόνο ανεξάρτητη (χωρίς σφάλμα) μεταβλητή, τη συγκέντρωση προτύπων.

## Slide 9: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (1)
Όλα τα μοντέλα που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ y και c μπορούν να παρασταθούν από τη γενική συνάρτηση:
y = f (x, a, b1…, bm)
Όπου, a, b1, …, bm είναι παράμετροι της συνάρτησης.
Αποδεχόμαστε ότι οι τιμές x στερούνται σφάλματος (η παρασκευή προτύπων είναι πολύ ακριβής με σφάλματα τη τάξεως 0,1%, δηλαδή μικρότερα από τα μετρήσιμα σφάλματα). Οι τιμές x τίθενται στον οριζόντιο άξονα.
Οι τιμές y (αναλυτικό σήμα), είναι η εξηρτημένη μεταβλητή, και εμπεριέχουν σφάλμα. Τίθενται στο κάθετο άξονα.
Στόχος της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων είναι να υπολογισθούν εκείνες οι τιμές των παραμέτρων a, b1, …, bm, για τις οποίες το μοντέλο θα έχει την καλύτερη προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα (xi – yi).

## Slide 10: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)(2)
Για τις περισσότερες αναλυτικές τεχνικές η καμπύλη βαθμονόμησης (αναφοράς) περιγράφεται από μια ευθεία γραμμή (γραμμικό μοντέλο) και έτσι χρησιμοποιείται η γραμμική μέθοδος προσαρμογής ελαχίστων τετραγώνων (linear least square regression).
Η σχέση μεταξύ κάθε ζεύγους παρατηρήσεων (xi, yi) παριστάνεται ως:
yi = a +bxi + ei
δηλαδή το σήμα yi συνίσταται από ένα καθορισμένο μέγεθος (a + bxi) που προβλέπεται από το γραμμικό μοντέλο και ένα τυχαίο συτατικό (σφάλμα) ei.

## Slide 11: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)(3)
Στόχος της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων είναι να βρεθούν οι εκτιμήτριες (estimates) των αληθινών τιμών a και b. Αυτό πετυχαίνεται με τον υπολογισμό τιμών a και b για τις οποίες το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων (δηλαδή των ei) να γίνεται ελάχιστο (εξού και το όνομα της μεθόδου):
e2  0
Το τυχαίο συστατικό ei αντιπροσωπεύει τη διαφορά:
ei = yi -ŷ

## Slide 12: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (4)
όπου,
ei = υπόλοιπο (residual) ή απόκλιση
yi = παρατηρούμενη τιμή σήματος
ŷ = τιμή σήματος υπολογιζόμενη από το μοντέλο = a + bxi
Επομένως:
ei = yi - a - bxi
Οι εκτιμήτριες ελαχίστων τετραγώνων των παραμέτρων a και b βρίσκονται με ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των υπολοίπων ή αποκλίσεων, R:
R = e2i = (yi - a - bxi)2

## Slide 13: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (5)
Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας τις μερικές παραγώγους του R συναρτήσει των α και b ίσες με το μηδέν:

## Slide 14: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (6)
Αυτές είναι γνωστές ως κανονικές εξισώσεις (normal equations). Μετά από επεξεργασία λαμβάνονται οι σχέσεις:

## Slide 15: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method) (6)

## Slide 16: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (Least Squares Method)(7)
Το σημείο που αντιστοιχεί στα (x, y) λέγεται κεντροειδές (centroid) της καμπύλης και από αυτό διέρχεται υποχρεωτικά η ευθεία παλινδρόμησης ή προσαρμογής.
Προϋποθέσεις για τα ei (υπόλοιπα, αποκλίσεις):
Τα ei είναι τυχαίες μεταβλητές με μέσο όρο μηδέν, με κανονική κατανομή και διασπορά σ2.
Τα ei είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.
Όλα τα ei έχουν την ίδια διασπορά σ2. Αυτό σημαίνει ότι η διασπορά σ2 είναι σταθερή σε όλη τη δυναμική περιοχή συγκεντρώσεων και ανεξάρτητη από τις συγκεντρώσεις. Αυτή η ιδιότητα λέγεται ομοσκεδαστικότητα (homoscedasticity).
Η αναμενόμενη τιμή των yi είναι έτσι ίση με a + bxi και η διασπορά των yi ίση με σ2. Όταν η διασπορά των yi εξαρτάται από τα xi τότε έχουμε ετεροσκεδαστικότητα (heteroscedasticity).
Μία ιδιαίτερη περίπτωση ετεροσκεδαστικότητας έχουμε όταν η σχετική τυπική απόκλιση (RSD) παραμένει σταθερή, που σημαίνει ότι η τυπική απόκλιση αυξάνει με τη συγκέντρωση.

## Slide 17: ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (RESIDUALS) ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

## Slide 18: ΑΡΧΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

## Slide 19: ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

## Slide 20: ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ)
Επιλογή του μοντέλου (συνήθως γραμμικό).
Υπολογισμός (εκτίμηση) των παραμέτρων του μοντέλου με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.
Αξιολόγηση του μοντέλου.
Υπολογισμός ορίων εμπιστοσύνης των παραμέτρων για τη συνάρτηση παλινδρόμησης και για το αναλυτικό αποτέλεσμα.

## Slide 21: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ANALYSIS OF RESIDUALS)
Η ανάλυση των υπολοίπων μπορεί να δώσει απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:
Επιτυχία της προσαρμογής του γραμμικού μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα (lack of fit).
Εάν οι προϋποθέσεις του μοντέλου είναι ορθές.
Μπορούν να γίνουν διαγράμματα των υπολοίπων συναρτήσει των yi ή των ανεξάρτητων μεταβλητών xi.

## Slide 22: EΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Σχήμα διαγράμματος.
Ο αριθμός των θετικών υπολοίπων να είναι ίσος με τον αριθμό των αρνητικών υπολοίπων.
Τα πρόσημα των υπολοίπων να κατανέμονται τυχαία μεταξύ + και -, και να λαμβάνεται μία τυχαία σειρά.
Μερικές προφανώς αποκλίνουσες ή έκτροπες τιμές (outliers) μπορούν να ανιχνευθούν. Είναι πολύ μεγαλύτερες των υπολοίπων.

## Slide 23: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Η φιλοσοφία είναι να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στα δεδομένα με την καλύτερη επαναληψιμότητα.
Χρησιμοποιείται συντελεστής βαρύτητας wi:
Επιδιώκεται ελαχιστοποίηση των τετραγώνων των ζυγισμένων υπολοίπων:

## Slide 24: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Όλες οι εξισώσεις για τον υπολογισμό των παραμέτρων α και b τροποποιούνται για να περιέχουν το συντελεστή βαρύτητας.
Όσο εντονότερη είναι η ετεροσκεδαστικότητα, τόσο χρησιμότερη είναι η ζυγισμένη παλινδρόμηση.
Ο συντελεστής βαρύτητας προσδιορίζεται:
  Με πολλαπλές μετρήσεις κάθε προτύπου και υπολογισμό της τυπικής απόκλισης του yi.
  Εάν υπάρχει ικανός αριθμός μετρήσεων, με κατασκευή του διαγράμματος της συνάρτησης της διασποράς με xi ή yi. Π.χ. στους ανοσοχημικούς προσδιορισμούς υπάρχει συνήθως γραμμική σχέση.

## Slide 25: ΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ (WEIGHTED LEAST SQUARES REGRESSION)
Πολλές φορές οι ετεροσκεδαστικότητα διορθώνεται με κατασκευή των ακόλουθων καμπυλών βαθμονόμησης:
  Yi ως προς 1/xi
  Yi ως προς 1/xi2
  1/Yi ως προς xi
  1/Yi2 ως προς xi
Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται ο συντελεστής συσχέτισης και η τυπική απόκλιση υπολοίπων.

## Slide 26: Παράδειγμα ζυγισμένης παλινδρόμησης με χρήση του παράγοντα ζύγισης 1/s2

## Slide 27: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ (CONFIDENCE INTERVALS)
Η ακρίβεια της προσδιοριζόμενης συγκέντρωσης του αγνώστου εξαρτάται από:
Το σφάλμα μετρήσεως
Από το διάστημα εμπιστοσύνης της καμπύλης βαθμονομήσεως στο σημείο του αγνώστου, που εξαρτάται από τις αβεβαιότητες των εκτιμητριών των α και b.
Υπολογισμός διακυμάνσεων των α και b:

## Slide 28: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Για το άγνωστο συγκεντρώσεως x0 μετράται η y0 και βρίσκεται η συγκέντρωση από την εξίσωση της καμπύλης αναφοράς.
Η αβεβαιότητα στη συγκέντρωση x0 βρίσκεται από τους παρακάτω τύπους, ανάλογα εάν γίνει μια μέτρηση ή πολλαπλές (m) μετρήσεις του y0.

## Slide 29: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ (CORRELATION COEFFICIENT)
Λέγεται και συντελεστής συσχετίσεως ροπών γινομένων (product-moment correlation).
Ο συντελεστής συσχετίσεως παίρνει τιμές
-1  r  +1
και είναι μέτρο της γραμμικότητας της καμπύλης βαθμονόμησης.
Έχει περισσότερη αξία στην ανάλυση συσχετίσεως πειραματικών δεδομένων (correlation analysis).
Ο έλεγχος σημαντικότητας του r επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του κριτηρίου tπειρ και της σύγκρισης του προς το tθεωρ από πίνακες two-tailed t-test για βαθμούς ελευθερίας v = n-2. Εάν tπειρ > tθεωρ τότε υπάρχει σημαντική συσχέτιση.

## Slide 30: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ (CORRELATION COEFFICIENT)
Τύποι r και tπειρ:

## Slide 31: ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέθοδος πολλαπλών εξωτερικών προτύπων / Καμπύλης αναφοράς (multiple external standards / calibration curve).
Μέθοδος παρεμβολής (bracketing).
Μέθοδος ενός εξωτερικού προτύπου (single external standard).
Μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας (standard addition method)
Μέθοδος πολλαπλών προσθηκών γνωστών ποσοτήτων (multiple standard addition).
Μέθοδος μειώσεως κατά γνωστή ποσότητα (standard subtraction).
Μέθοδος εσωτερικού προτύπου (internal standard).
Μέθοδος κανονικοποίησης (normalization).

## Slide 32: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1)
Βασίζεται στη βαθμονόμηση της μετρητικής διατάξεως και γενικότερα της μεθόδου με χρήση προτύπων εργασίας (working standards) του αναλύτη.
Τα πρότυπα εργασίας μπορεί να είναι καθαρά διαλύματα αναλύτη στο χρησιμοποιούμενο διαλύτη, στην περίπτωση όμως που το μητρικό υλικό των δειγμάτων (matrix) επηρεάζει την απόκριση της μεθόδου, τα πρότυπα πρέπει να παρασκευασθούν στο ίδιο μητρικό υλικό.
Η μελέτη επίδρασης του μητρικού υλικού επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των εξισώσεων παλινδρόμησης από πρότυπα σε μητρικό υλικό και καθαρό διαλύτη.
Τα πρότυπα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στη γραμμική περιοχή και οπωσδήποτε να περικλείουν τις αναμενόμενες συγκεντρώσεις αγνώστων.
Τα πρότυπα αναλύονται πριν και μετά τα άγνωστα ή μεταξύ των αγνώστων.

## Slide 33: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2)
Από τα ζεύγη τιμών (xi, yi) χαράσσεται γραφικά η καμπύλη βαθμονόμησης (αναφοράς) σε χιλιοστομετρικό χάρτη (γραφική χάραξη), προτιμάται όμως να υπολογίζεται η εξίσωση της ευθείας παλινδρόμησης (regression equation) με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων:
y = a(±sa) + b(±sb) C, r = ………
Ο υπολογισμός του αγνώστου γίνεται είτε γραφικά (πρέπει να αποφεύγεται) ή υπολογιστικά:

## Slide 34: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (3)
Η συχνότητα κατασκευής της καμπύλης αναφοράς εξαρτάται από την ανθεκτικότητα της μεθόδου. Η καθημερινή κατασκευή της εξασφαλίζει αξιοπιστία, αλλά συνεπάγεται κόστος και χρόνο. Σε μεθόδους αυξημένης ανθεκτικότητας μπορεί να ελέγχεται με την ανάλυση ενός προτύπου.
Ο αριθμός των προτύπων, σε περίπτωση γραμμικής σχέσεως βαθμονόμησης μπορεί να είναι 3-6, σε περιπτώσεις ρουτίνας, για απλό έλεγχο μπορεί να είναι και 1-2.
Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη μέθοδο ποσοτικοποίησης.

## Slide 35: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (1)
Χρησιμοποιείται όταν η καμπύλη βαθμονόμησης δεν είναι γραμμική. πχ. στη φλογοφωτομετρία, όπου λόγω αυτοαπορρόφησης υπάρχει καμπύλωση προ τα κάτω.
Απαιτείται μεγάλος σχετικά αριθμός προτύπων και χαράσσεται η μη γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης. O υπολογισμός του αγνώστου γίνεται γραφικά, χρησιμοποιώντας το τμήμα της καμπύλης μεταξύ δυο σημείων / προτύπων που περικλείουν (bracketimg) το σήμα του αγνώστου και το οποίο τμήμα, χωρίς μεγάλο σφάλμα, θεωρείται γραμμικό.

## Slide 36: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (2)
Υπολογιστικά υπολογίζεται ως ακολούθως:
  Πρότυπο 1 με συγκέντρωση Cs1 και απόκριση Ps1.
  Πρότυπο 2 με συγκέντρωση Cs2 και απόκριση Ps2
  Άγνωστο Χ με συγκέντρωση Cx και απόκριση Px.

## Slide 37: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ (3)

## Slide 38: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1)
Χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η μέθοδος αποδεδειγμένα παρουσιάζει γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης και διέρχεται από την αρχή των αξόνων, δηλαδή τομή α = μηδέν. Ο έλεγχος για στατιστικά μηδενική τομή γίνεται με τη δοκιμασία t (t-test) χρησιμοποιώντας για το ttheοr. Τιμή από πίνακες για 95% στάθμη εμπιστοσύνης και ν = n –2 (n = αριθμός προτύπων).
Εάν Px το σήμα του αγνώστου και Ps το σήμα του προτύπου συγκεντρώσεως Cs τότε:

## Slide 39: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (2)
Στην περίπτωση που η μέθοδος εμφανίζει και σήμα λευκού δείγματος (blank) (από τα αντιδραστήρια ή διαλύτη) η τιμή του αφαιρείται από τις τιμές Px και Ps.
Η συγκέντρωση Cs επιλέγεται να είναι κοντά στην αναμενομένη συγκέντρωση Cx.

## Slide 40: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (1)
Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου το μητρικό υλικό του δείγματος ασκεί μεγάλη επίδραση στην συνάρτηση βαθμονόμησης (στατιστικά διαφορετική κλίση b) και δεν είναι δυνατή η παρασκευή προτύπων όμοιας σύστασης με τα άγνωστα.
Απαιτείται γραμμική σχέση της καμπύλης βαθμονόμησης και υποχρεωτική διέλευση από αρχή αξόνων (a = 0).
Εκτελείται μέτρηση του σήματος του αγνώστου P0, προσθήκη στο άγνωστο μικρού όγκου (ώστε να μην αλλάξει ο όγκος του αγνώστου) και μεγάλης σχετικά συγκέντρωσης προτύπου του αναλύτη έτσι, ώστε να προκύψει γνωστή αύξηση της συγκέντρωσης ΔC και ακολούθως επαναμέτρηση του σήματος P1. Η συγκέντρωση του αγνώστου Cx δίνεται από την επόμενη σχέση.

## Slide 41: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (2)
Έτσι δεν απαιτείται η γνώση της κλίσεως b της καμπύλης βαθμονόμησης. Η επιλογή της συγκεντρώσεως του προστιθέμενου προτύπου πρέπει να είναι τέτοια έτσι, ώστε ΔC/Cx = 0,5-2.
Η μέθοδος ενδείκνυται όταν μέρος του αναλύτη βρίσκεται συνδεδεμένο με το μητρικό υλικό (π.χ. πρωτεΐνες), οπότε επιτυγχάνεται προσδιορισμός ολικής συγκέντρωσης του αναλύτη.

## Slide 42: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ (3)
Στην περίπτωση των εκλεκτικών ηλεκτροδίων ιόντων η σχέση υπολογισμού της συγκέντρωσης του αγνώστου από την προκαλούμενη μεταβολή του δυναμικού ΔΕ είναι (S είναι η κλίση του ηλεκτροδίου με αλγεβρικό πρόσημο):

## Slide 43: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ
Είναι βελτιωμένη επέκταση της μεθόδου προσθήκης απλής γνωστής ποσότητας. Μετρείται το άγνωστο δείγμα και δίνει σήμα P0. Στη συνέχεια σε Ν ίσα υποδείγματα προστίθενται διαφορετικές γνωστές ποσότητες προτύπου του αναλύτη, χωρίς σημαντική μεταβολή του όγκου, ώστε να προκύψουν γνωστές αυξήσεις ΔCi, και μετρείται το σήμα Pi. Για το διάγραμμα Pi ως προς ΔCi υπολογίζεται η εξίσωση της ευθείας παλινδρόμησης: Pi = a + bΔCi, οπότε (είναι ευνόητο ότι πρακτικά P0 = a).

## Slide 44: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

## Slide 45: ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Είναι παραλλαγή της μεθόδου προσθήκης γνωστής ποσότητας και έχει σχετικά περιορισμένη εφαρμογή, ιδιαίτερα στην ποτενσιομετρία εκλεκτικών ηλεκτροδίων.
Εκτελείται με προσθήκη γνωστής ποσότητας αντιδραστηρίου το οποίο αντιδρώντας με τον αναλύτη προκαλεί γνωστή μείωση ΔC.
Από την προκαλούμενη μεταβολή του σήματος, π.χ. του δυναμικού ΔΕ, υπολογίζεται η συγκέντρωση του αγνώστου.

## Slide 46: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (1)
Εφαρμόζεται στην περίπτωση που αναμένονται μεταβολές στην ευαισθησία της μετρητικής διατάξεως από μέτρηση σε μέτρηση και σε μη απόλυτα επαναλαμβανόμενη επίδραση του μητρικού υλικού του δείγματος σε διαδικασίες της μεθόδου, όπως την εκχύλιση του αναλύτη και άλλες κατεργασίες του δείγματος.
Η φιλοσοφία είναι ότι οι σχετικές αυξομειώσεις της ευαισθησίας της μεθόδου σε συστατικό Α του δείγματος θα είναι ίδιες για το συστατικό Β.

## Slide 47: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (2)
Εφαρμόζεται κυρίως στις χρωματογραφικές τεχνικές (GLC, HPLC) και στις ηλεκτροχημικές τεχνικές (πολαρογραφία, αναδιαλυτική βολταμμετρία) στις οποίες είναι δυνατή η σύγχρονη μέτρηση σημάτων περισσότερων του ενός συστατικού.
Επίσης στη φλογοφωτομετρία με δυνατότητα σύγχρονης μέτρησης σε 2 μήκη κύματος.
Συνδυάζεται κυρίως με τη μέθοδο πολλαπλών ή ενός εξωτερικών προτύπων.
Στα πρότυπα και στα άγνωστα προστίθεται αυστηρά ΙΔΙΑ συγκέντρωση μιας ουσίας (εσωτερικό πρότυπο, internal standard, IS) (που δεν υπάρχει στο δείγμα) με την ίδια αναλυτική συμπεριφορά με τον αναλύτη.
Η συγκέντρωσή του επιλέγεται έτσι, ώστε το σήμα του να είναι παρόμοιου μεγέθους με τα αναμενόμενα άγνωστα.
Μετρούνται τα σήματα Px και PID και ο λόγος Px / PID χρησιμοποιείται ως το «διορθωμένο σήμα» του αγνώστου για την κατασκευή της καμπύλης αναφοράς ή/και τον υπολογισμό του αγνώστου.

## Slide 48: ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ (3)
Το ιδανικό εσωτερικό πρότυπο πρέπει να παρουσιάζει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με τον αναλύτη και η μέθοδος να αποκρίνεται κατά τον ίδιο τρόπο με τον αναλύτη, αλλά να μπορεί να μετράται εκλεκτικά.
Στην περίπτωση υπάρξεως σταδίου κατεργασίας του δείγματος (π.χ. εκχύλισης) το εσωτερικό πρότυπο πρέπει να δείχνει συμπεριφορά παρόμοια με τον αναλύτη.

## Slide 49: ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (1)
Χρησιμοποιείται στις χρωματογραφικές τεχνικές (GLC, HPLC) για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας των συστατικών μείγματος ουσιών.
Χρησιμοποιούνται τα εμβαδά των κορυφών των συστατικών του δείγματος (κλάσμα εκάστου εμβαδού ως προς το συνολικό άθροισμα των εμβαδών):

## Slide 50: ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (2)
Στην περίπτωση που ο ανιχνευτής δεν παρουσιάζει την ίδια απόκριση για όλα τα συστατικά του μείγματος είναι ανάγκη να υπολογισθεί για κάθε συστατικό ο πειραματικός παράγοντας απόκρισης Fi ως προς ένα κύριο συστατικό (ουσία αναφοράς) χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα των ουσιών.
Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της περιεκτικότητας κάθε συστατικού λαμβάνονται τα μεγέθη FiAi και ΣFiAi.

## Slide 51
Τέλος

## Slide 52: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 53: Σημειώματα

## Slide 54: Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:
Έκδοση διαθέσιμη εδώ.

## Slide 55: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Κουππάρης Μιχαήλ 2015. Κουππάρης Μιχαήλ. «Χημειομετρία-Στατιστική». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://opencourses.uoa.gr/courses/CHEM100/

## Slide 56: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 57: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει)
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.