ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ GMO

Α. Ποιοτική Μέθοδος Ανίχνευσης GMOs

- Ειδικότητα (Επιλεκτικότητα) / Specificity: Εάν πρόκειται για μέθοδο PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) η ειδικότητα  πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 95%.

Τρόπος ελέγχου: Αναλύονται Ν1 (π.χ. 20) θετικά και Ν2 αρνητικά δείγματα.

%Ειδικότητα = [ορθώς αρνητικά / N2 (αρνητικά δείγματα) x 100.

- Ευαισθησία  / Sensitivity: Τρόπος ελέγχου: Αναλύονται Ν1 (π.χ. 20) θετικά και Ν2 αρνητικά δείγματα.

%Ειδικότητα = [ορθώς θετικά / N1 (θετικά δείγματα] x 100.

- Αποτελεσματικότητα / Efficiency : Τρόπος ελέγχου:

Αναλύονται Ν1 (π.χ 20) θετικά και Ν2 αρνητικά δείγματα.

% Αποτελεσματικότητα = [(ορθώς θετικά  + ορθώς αρνητικά )]/ Ν1+Ν2] x 100.

- Όριο ανίχνευσης / Detection limit: Πρέπει να είναι μικρότερο του 0,1%. Προσδιορίζεται ως η χαμηλότερη περιεκτικότητα υλικού αναφοράς που δίνει θετική ανίχνευση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% από 6 επαναλήψεις.

- Επιδράσεις μήτρας / Παρεμπόδιση, matrix effect / inhibition:  Απαιτείται επικύρωση στο αιτούμενο μητρικό υλικό (συγκεκριμένο φυτικό προϊόν).

- Πιστότητα  / Precision (Επαναληψιμότητα) / Ενδιάμεση Πιστότητα / Intermediate Precision, Αναπαραγωγιμότητα / Reproducibilty: Ελέγχεται η «πιστότητα» θετικής  και αρνητικής ανίχνευσης ενός θετικού και αρνητικού μάρτυρα σε συνθήκες επαναληψιμότητας, ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας και διεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας. Η επαναληψιμότητα πρέπει να έχει %RSD < 25 σε όλη τη γραμμική περιοχή της μεθόδου.

- Ευστάθεια (Ανθεκτικότητα) / Robustness: Ελέγχεται η επίδραση των πειραματικών συνθηκών (χρόνος επώασης, θερμοκρασία επώασης κατά την εκχύλιση και ποσότητα δείγματος). Η απόκριση του προσδιορισμού πρέπει να μη μεταβάλλεται περισσότερο από 30%.

- Συμμετοχή σε διεργαστηριακές  συγκρίσεις και σχήματα δοκιμών ικανότητας.

Β. Ποσοτική Μέθοδος Προσδιορισμού GMOS

Απαιτούνται όλα τα ανωτέρω και επιπλέον:

- Ακρίβεια / Accuracy: Υπολογίζεται η ανάκτηση (Recovery) της μεθόδου με χρήση Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς (CRMs). Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα CRMs περιορίζεται σε ελάχιστο αριθμό υποστρωμάτων, θεωρείται αποδεκτή η τιμή και η αβεβαιότητα υλικού που έχει εξετασθεί από ένα άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο για ποσοτικό προσδιορισμό GMOs στο συγκεκριμένο υπόστρωμα ή διεργαστηριακά.  Κριτήριο αποδοχής ±25% της τιμής αναφοράς σε όλη τη γραμμική περιοχή.

- Όριο Ποσοτικοποίησης / Quantitation Limit: Είναι το τριπλάσιο του Ορίου Ανίχνευσης και προσδιορίζεται ως το 10-πλάσιο της SD του αραιότερου προτύπου ή δείγματος. Κριτήριο αποδοχής να είναι μικρότερο του 1/10 του νομοθετικού ορίου με RSD μικρότερο του 25%.

- Γραμμική περιοχή καμπύλης αναφοράς: Πρέπει να περιλαμβάνει το 1/10 και τουλάχιστον 5 φορές τη συγκέντρωση στόχο – νομοθετικό όριο (π.χ. για όριο 0,9% η περιοχή πρέπει να είναι από 0,09% έως 4,5%.

- Γραμμικότητα (Linearity): Εξετάζεται η γραμμικότητα της καμπύλης βαθμονόμησης Ct ως προς log περιεκτικότητας προτύπων και εκφράζεται από το συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) (R2 ≥ 0,98). Η κλίση πρέπει να κυμαίνεται από -3,1 έως -3,6.

- Προσδιορισμός αβεβαιότητας: Υπολογίζεται από την τυπική απόκλιση αναπαραγωγιμότητας και την αβεβαιότητα των προτύπων.